
PR800A12V Software
[image: image1.png]Values T T R Chart
Command a B A

o -,

= &





Figure (Slika) 1.

[image: image2.png]Command

Realtime. DB Results

Settings

Copactyno

Tine i)
Test Tine [Himin] | Ve V] Curent 4] Capaciy ()
BEFORE START 6570 om0 om0
0h00m 6450 3820 oo
OhOim 6270 4000 087
Oh02m 6270 3980 1.34
6270 4000 201

Oh0Im





Figure (Slika) 2.

[image: image3.png]9 Soloct Desired Values

Current [A]:
]

100.00

Voltage ICell [V]: 175
[

Number of cells
“6 12
24 - 30

Final Voltage [V]: 10.50

Time: 40 h: 0 min
T

Discharge Capacity [Ah]:

4000.0





Figure (Slika) 3.
[image: image4.png]Current test parameters

Desired cunent: 50 A

Break voltage per cell 1.75 v/

Number of cels: &

Break voltage: 0.6V

Test duration 40 h 0 min

Discharge capacity: 2000.0 Ah Close




Figure (Slika) 4.
Nakon urađene Typical instalacije softvera, sa instalacionog CD-a, potrebno je uraditi registraciju (New user) novog korisnika poštujući podatke sa licencnog iskaza (velika i mala slova, razmaci, licencni broj...). Password korisnik bira i potvrđuje po svom izboru.
Uređaj je na vezi sa računarom (softverom) ukoliko u dnu ekrana piše belo Connected (kao na slici 2.), nije konektovan ako piše crveno Inactive (kao na slici 1.). Potrebno je da je RS232 komunikacija podešena preko porta COM1 ili COM2 pošto u panou Settings postoje samo te dve mogućnosti. Ako se koristi adapter USB-RS232 on na računaru mora biti vidljiv kao COM1 ili COM2 (device settings...)
Od 2020. je moguć izbor od COM1 do COM10. USB-RS232 adapter Windows 10 automatski prepoznaje, obično kao COM3. Ako se to ne desi u ranijim verzijama Windowsa drajveri su na instalacionom disku smešteni u RS232-USB direktorijumu za 32-obitne i 64-obitne verzije.
Ukoliko je uređaj konektovan, na panou Command je moguće uraditi očitavanje flash memorije uređaja komandom Read results from FLASH. Softver povlači sve sačuvane testove iz uređaja i nudi njihovo pohranjivanje (save) u bazu podataka (slika 1.).
Komandom Adjust RTC Date/Time se podešava vreme i datum u uređaju.

Komandom Clear All Results se briše flash memorija u uređaju.

Na panou Real Time (slika 2.) je moguće uključiti monitoring struje i napona koje uređaj meri, pokretanje, zaustavljanje i čuvanje testa u realnom vremenu, moguće je uraditi zadavanje parametara testa Set Parameters (slika 3.) kao i pregled parametara testa koji su u uređaju View Parameters (slika 4.)

[image: image5.png]Values

DB Results

Time

Current_—Votage

Capacty

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0:0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 7:0 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
Time [sec tenth]
Conmert
TESTNAME [Date |Time
[ [resmean 7Nova TA1TTAN Ok
[| [rEsTiezz 17Nov20 74345AM Ok Tenth | Votoge V]| Curtent (] | Capaciy (] 5
[ [resmiezs T7Nov2 74511 M Ok B i
[ [Tesmie T7Nov2) B04Z8AM Ok T T
[ [resmie TNova) 12514PM Ok T T
[ [resmia TBNov20_ B51028M Ok T T
[ [resmiezr TBNov20 S0008AM Ok N T
[ [Tesmia TBNov20 102394M Fal N L e T
[ [Tesmiaze TBNov20 TLATTT AMOK N T
[ [esmis TBNov20) 28508RM Ok N T
[ [resmiean TBNov2041506PM Ok e ing
[ [Tesmiez TBNov20 42324PM Ok T
[ [Tesmisz TBNov20 70146RM Ok T e
TESTIEN TBNov2) 70223RM Ok
|| [TESTI83 18Nov20 70321 PM Ok
['| [vesTiass 18Nov20 BO0OSPM Fai L
|| TESTIEE 18Nov20 B1151PM Fail 3
|| [TESTi83s 18Nov20 B1215PM Fail
|| [TESTI83 18Nov20  32231PM Ok
|| TEST1B40 19Nov20  11:51:25 M Ok
|| TESTIBA 19Nov20  201:43PM Fail
[] [rEsTie 19Nov20 E3B12PM Fal |
|| [TESTIBM3 20Nov20 BEG45AM Ok 2
Mired M2





Figure (Slika) 5.
U bazi podataka (slika 5.) na panou DB Results moguće je uraditi pregled testova u bazi. Testovi se dele na testove povučene iz flash memorije uređaja i na testove koji su pokrenuti i praćeni u realnom vremenu sa računara. Ima tabelarni prikaz struje, napona, kapaciteta za svaki momenat registracije testa (1min ili 4min), grafikon struje, napona i kapaciteta sa mogućnošću uključenja podataka Show Marks za svaku tačku registrovanu u vremenu. Moguće je zumiranje grafikona (klikom na miš…), 2D ili 3D prikaz, rotacija itd…
Tabela sa imenom testa je editabilna i moguće je ručno uneti neke podatke koji će se čuvati zajedno sa rezultatima i parametrima testa koji nisu editabilni (promenljivi).

Izabrani test iz baze podataka se prenosi na pano Results radi pravljenja izveštaja (slika 6.).

Na panou Results je moguće prikazati i neki ranije obrađen test povlačenjem PDF fajla iz direktorijuma koji je korisnik kreirao za tu svrhu. 

Izveštaj može biti sa zaglavljem na srpskom ili engleskom jeziku.

U prostor predviđen za unos podataka je moguće uneti podatke o servisu (ispitnom centru), klijentu, bateriji, komentare na prijemu, po obavljenom testu, gustinu elektrolita po ćelijama…
CSV fajl sa podacima, vremenom, naponom i strujom se generiše u direktorijumu c:\GraphReport>, kao i fajl sa grafikom graph.wmf
Pre samog štampanja potrebno je test sačuvati u PDF formatu (slika 7.) u direktorijumu koji korisnik predvidi za to. Pri tome se imenu testa ručno dodaje ekstenzija ime.pdf
Odštampani izveštaj je prikazan na slikama 8 i 9.

[image: image6.png]Srpski

<>

Servis:
Mesto
Adresa
TelFa:

Kiijent
Mesto
Adresa
TelFex

Napomena:

Baterija: 12V
Froizvodiec:
Seiskibio}

Datum proizvodre:
Dt prodsie:

Komentar

Cell [ka/ll: 1

Nalaz

IZVESTAJ O ISPITIVANJU STARTNE SPOSOBNOSTI OLOVNO-KISELINSKE BATERWE 12V

[Gaus Radorica Sombar

[25000 Sambor

Vere Gucurie 13

02573303052

[Gaus High Rate Dischaige Tester PREODAT2V No. 0609
(Gaus Universal Calbration System GUCS 200410004 Bo.0001 Test No.0001

Continue >>>





Figure (Slika) 6.
[image: image7.png]Output Options

Selected Priner
USASKAIVANAHP Laserdet Professional P1102w_

Report Destination

Options.

Copies.

=





Figure (Slika) 7.

[image: image8.png]File Page Zoom

SH G144 > Pl Paget of1 | A Q= B Zoom|l

1ZVESTAJ O ISPITIVANJU STARTNE SPOSOBNOSTI OLOVNO-KISELINSKE BATERIJE 12V

‘Gaus Radionica Sombor Mesto: 25000 Sombor
Adresa Vere Gucunje 13 TelFax:  025/3303-092
Mesto:
Adresa TelfFax:
12v Ah  Proizvodac: Serjski broj
‘Datum proizvodaje: ‘Datum prode
Cell: [kg/l 1 2 3 4 5 6.
Komentar:
Rezultati ispitivanja: Test uredjaj” Gaus PRE00AT2V
Parametri testa:
Test No: TESTI857  Datum testa: 4Nv20  Veeme festa: 9:36:36 AM
Ispitna stuja [A]: 600 Naponski prag [V]: 010 Zadato vieme [s]: 10
Rezultat testa: Ok
Nalaz:

Gaus High Rate Discharge Tester PRB00A12V No. 0609
Gaus Universal Calibration System GUCS200V1000A Bo.0001 Test No.0001

Comment:
Test izvrsio:

Datum stampanja: ~ 14-Dec-20 247PM

Timefsitenth] Voltage[V] Current[A] Capacity[Ah] Time{s:tenth] Voltage[V] Current{A] Capacity[Ahl
Before Starc | 13.06 0 0.000 5.86 555 0.000
562 536 -017 536 “033
558 56 -0.050 -see -0.068
558 -see -0.023 595 0,089
.60 59 0,116 -ses 0,133
s.60 -0 -0.183 -0 -0.1e -





Figure (Slika) 8.
[image: image9.png]Eile Page Zoom
SE G149 > bl Paget of 1| ® & = B Zoom[1800 % | B
Comment:

Test izvrsio: M.P.

Datum stampanja: 14-Dec-20 2:19 PM

[

Trretomat
Time[s:tenth] Voltage[V] Current[A] Capacity[Ah] Time[s:tenth] Voltage[V] Current[A] Capacity[Ah]
Before Start 13.06 0 0.000 0:0 9.86 -595 0.000
1:0 9.68 -596 -0.017 2:0 9.60 -596 -0.033
3:0 9.58 -596 -0.050 4:0 9.58 -598 -0.066
5:0 9.58 -598 -0.083 6:0 9.58 -599 -0.099
7:0 9.60 -599 -0.116 8:0 9.60 -599 -0.133

9:0 9.60 -600 -0.149 10:0 9.60 -600 -0.166 [l





Figure (Slika) 9.

Od 2020, podrazumevana verzija raporta je bez podataka. Nema tabele sa vremenom, naponom I strujom u raportu.

Ako želite da štampate podatke, treba da prekopirate fajl fullreport.rav iz direktorijuma ReportWithData preko fajla fullreport.rav u instalacionom direktorijumu, slika 10, ili možete koristiti CSV fajl slika 11. iz c:\GraphReport>. 

Čisti backup fajlovi za Data Base, u slučaju oštećenja baze su smešteni u direktorijumu EmptyDB.

[image: image10.png]2 Windows Commander5.10 =
desm MarkonCormmansspaNetwShovwmm Conlguratiomm it

]
(e ~]inew volume] 254,296,588 of 317,438,972 k free -]~ |inew volume] 263.716.372 of 317.439.99 k free
c:\Program Files (x861\Gaus SIS\GSBCTB0A12V Software\"=  FAinstallv"~
[Name Ewt_Size [IDate At | [Name Ew [Sie  [iDate
() IR 2210030 1551 — | C1GSBCT12V25A_NoPasswor. 1 <DIR> 10:08-202010.2
[Backupsi <DIR> 22102020 14:02 [GSBCT15A12Y_Install] <DIR> 241120191347
Cache] <DIR> 221020201519 [GSBCT25A12V_INSTALL]  <DIR> 21032016 13:41
<DIR> 23102020 12:38 (CIIGSBCTBO0A12V Install] <DIR>  07-09-2018 12:45
[EmptyDB] <DIR> 22102020 15:19 [GSBCTS0ATZV Install_201.] <DIR> ~ 20-10-2020 12:42
Help] <DIR> 22102020 14:02 [GSBCTS0ATZV Install_NoD..] <DIR>  22-10-2020 15:19
Cl[ReportNoData] <DIR>  22-10-2020 15:19 CIGUBT12V15A,_Install] <DIR>  07-04-2020 15:23
[ReportwithData] <DIR> 22102020 15:19 [HP scaniet3500] <DIR> 21032016 13:41
[lGsBCTa0A12Y w 170 23102020 12:38 - [Magacin2304] <DIR> 21032016 19:40
Z/GSBCTSIATZY 412,284,110 22102020 13:08 -2 | CJ[MPLAB Install <DIR> 21032016 13:41
[ fullveport v 11414 22102020 12:41 - [PR12110VIG0A Install  <DIR> 08-05:2016 20:25
Tlicenca za GSBCTA0AL..tf 612,087 20-10-2020 10:33 -a- [PR12-48V160_NoCell_Inst.] <DIR>  17-09-2020 15:34
licenca za GSBCTA0AL. i 20,011 20-10-2020 10:32 -2~ | CJ[PR220VI50A Install <DIR>  27.012017 2257
[PR220V1504_Pb_NiCd_inst. <DIR>  07-03-2020 21:03
[PR220VE3A_Install <DIR>  27.012017 23:37

(CI[PR48V160A_Pb_NiCd] <DIR>  27-05-2019 11:02
[PR800A12V_NewSite_INST..] <DIR>  21-03-2016 19:40
[PR80VA1ZV_SLO_Installl  <DIR>  18-10-2018 12:09

CIIPRIEV160A] <DIR>  21-03-2016 19:41
[R$232_USB] <DIR>  20-10-2020 15:03
[RS232 USB_drivers] <DIR>  2310-2020 12:07
CI(TPinstall] <DIR>  21-03-2016 19:42
[ZaCDl <DIR>  03-04-2017 20:57
(EICOM v2.12.28 WHAL .. zip 1.682.976 20-10-2020 14:57 - -
0.0f 12,624 K in 0 of 5 files selected 0.0f 7,166 K in 0 of 7 fles selected
e (xB61\Gaus_SIS\GSBCTBOAIZY Software> -

[ FavView [ F4Edw ][ F5Copy ][ FoRenMov ][ F7MKD ][ FBDelete ][ AFEm ]




  [image: image11.png]data - Microsoft Excel o @ =
B [vomal Jsad Newtral | [Caloation ] - | e F¢ (i é::jsw A &

Good
nationol Fomat | [T explanctory .. [IAPAETTIT] Linked cell _ [Note T nser pette Fomat St Find&
asTable - e s R Qe Rt sdear

matting
Stytes cells Editing

A B | ¢ | D | E F G | H I-K L A

1 Time 0.1s Voltage V Current A
2 -1 13.06 0
3 0 9.84 -595
4 10 9.68 -596
5 20 9.6 -596
6 30 9.56 -596
7 40 9.56 -598
8 50 9.56 -598
9 60 9.56 -599
10 70 9.6 -599
11 80 9.6 -599
12 90 9.6 -600
13 100 9.6 -600





Figure (Slika) 10.





Figure (Slika) 11.
PAGE  
2
GAUS StS-Belgrade, Jurija Gagarina 167/41, tel/fax: +381 11 22 79 142, mob. +381 63 215 722, serv. +381 25 421 095

www.gaus-sts.com, gaus.sts@eunet.rs, gaus.sts@gmail.com

